# Дифманометры ДМ 3583М, МЭД, МИДА, КРТ-5, Сапфир -22

Дифманометры ДМ-3583М, ДМ-3583ФМ предназначены для непрерывного пропорционального преобразования измеряемых параметров в унифицированный выходной сигнал взаимной индуктивности.
Дифманометры ДМ-3583М применяются в системах контроля, автоматического регулирования и управления технологическими процессами при измерении расхода жидкости, газа или пара по перепаду давления в сужающих устройствах, разности давлений, уровня жидкости по давлению гидростатического столба находящегося под атмосферным, избыточным или вакуумметрическим давлением.

а) Дифманометры ДМ-3583М выпускаются с верхними пределами измерений соответствующими ряду:
1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа. 
б) Предельно допускаемое рабочее избыточное давление дифманометров ДМ3583 - 160 кгс/см2.

в) Пределы изменения взаимной индуктивности для:
- для дифманометров ДМ-3583М: от 0 до 10 мГн;
- дифманометров ДМ-3583ФМ: от минус 10 до плюс 10 мГн.

г) Питание первичной обмотки преобразователя осуществляется от вторичного прибора. Дифманометры ДМ-3583М работают в комплекте с вторичными взаимозаменяемыми приборами дифтрансформаторной системы типа КСД2,КСД3, КВД-1 и др., а ДМ-3583ФМ – со вторичными приборами ферродинамической системы типа ВФМ, ВФП и др., имеющими входной преобразователь ПФ2.

Манометр типа МЭД, моделей 22364 и 22365 предназначены для непрерывного преобразования избыточного или вакуумметрического давления в унифицированный выходной сигал переменного тока, основанный на изменении взаимной индуктивности.
Измеряемыми средами могут служить жидкости и газы, неагрессивные по отношению к материалам деталей ,соприкасающихся с измеряемой средой и указанных в паспорте. 
Приборы служат для работы во взрывобезопасных помещениях. 

Верхние пределы измерений:

| Наименование | Модель | Верхний предел измерения | Измеряемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Избыточного | Вакуумметрического |  |
|  |  | МПа | Кгс/см2 | МПа | Кгс/см2 |  |
| Манометр | 22364 | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 | --- | --- | Газ или жидкость |
| Манометр | 22365 | 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16; 25; 40; 60; 100; 160 | 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 | --- | --- | Газ или жидкость |
| Мановакуумметр | 22364 | 0,06; 0,15; 0,3 | 0.6; 1,5; 3,0 | 0,1 | 1 | Газ |
| Мановакуумметр |  | 0,5; 0,9; 1,5 | 5,0; 9,0; 15 | 0,1 | 1 | Газ или жидкость |
| Мановакуумметр | 22365 | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 1 | Газ или жидкость |