| Тягомеры ТмМП-100-М1Р, напоромеры НМП-100-М1Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М1Р мембранные показывающие (с радиальным исполнением штуцера) Документация Руководство по эксплуатации TNMP-100.pdf (360K) Сертификат соответствия TNMP-100-M1-Sert1.pdf (204K) Сертификат об утверждении типа TNMP-100-M1-Sert2.pdf (191K) Тягомеры ТмМП-100-М1Р, напоромеры НМП-100-М1Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М1Р мембранные показывающие с радиальным штуцером, зарегистрированы в Госреестре средств измерений под № 4204-96. Являются логичным продолжением линейки приборов для измерений малых давлений. Предназначены для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и неагрессивных газов. Основные технические характеристики Наименование, условное обозначение и диапазоны показаний приведены в таблице 1. Таблица1 ТмМП-100-М1Р НМП-100-М1Р ТНМП-100-М1Р | Класс точности кПа кПа кПа от –0,4 до 0 от -0,6 до 0 от 0 до +0,4 от 0 до +0,6 от –0,2 до +0,2 от -0,3 до +0,3 2,5 от –1 до 0 от –1,6 до 0 от –2,5 до 0 от –4 до 0 от –6 до 0 от –10 до 0 от –16 до 0 от –25 до 0 от –40 до 0 от 0 до +1 от 0 до +1,6 от 0 до +2,5 от 0 до +4 от 0 до +6 от 0 до +10 от 0 до +16 от 0 до +25 от 0 до +40 | от –0,5 до +0,5 от –0,8 до +0,8 от –1,25 до +1,25 от –2 до +2 от –3 до +3 от –5 до +5 от –8 до +8 от –12,5 до +12,5 от –20 до +20 1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5 Примечание. Приборы класса точности 1,5 изготавливаются по согласованию с ОАО “СПЗ”. Предельно допустимое рабочее давление (для тягомеров ТмМП-100М1Р, напоромеров НМП-100М1Р, тягонапоромеров ТНМП-100М1Р) не должна превышать диапазона показаний. Межповерочный интервал – 1 год. Климатические исполнения: У3 – но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60° С и относительной влажности до 98% при 35° С; Т3 – но для работы при температуре от минус 25 до плюс 55° С и относительной влажности до 100% при 35° С. Масса не более 0,6 кг. Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов приведены в таблице 2. Таблица2 Обозначение класса точности Предел допускаемой основной погрешности, % от нормируемого значения, в диапазоне шкалы от 0 до 25% от 25 до 75%> св. 75 до 100 % 1,5 2,5-1,5-2,5 2,5 ±1,5 ±2,5 ±2,5 ±1,5 ±1,5 ±2,5 ±1,5 ±2,5 ±2,5 Оформление заказа При заказе необходимо указать: Наименование Условное обозначение Обозначение климатического исполнения Класс точности Диапазон показаний Обозначение ТУ Пример заказа Напоромер исполнения У3 с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 1,5: “Напоромер НМП-100-М1Р-10 кПа-1,5-У3 ТУ 25-7305.016-90”. |
| --- | --- | --- |