## СТМ-10 - стационарный сигнализатор горючих газов

Сигнализатор предназначен для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров.

Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов; ТЭК (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.), на объектах газовых и автомобильных хозяйств, на заправках; на промышленных предприятиях (окрасочные участки, канализационные участки, котельные); на производствах лаков и красок; на складах ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т.д.); на танкерах и других судах речных и морских пароходств.

Тип сигнализатора - стационарный.

Принцип работы - термохимический.

## Основные технические характеристики сигнализатора газов СТМ-10

| Характеристики | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения, % НКПР | 0 - 50 |  |
| Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР | 5 - 50 |  |
| Стандартная установка порогов, % НКПР | 1-й 2-й 7 11 | пороги регулируемые |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР не более: для измерения для срабатывания сигнализации | ± 5 ± 1 |  |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 10 |  |
| Время прогрева, мин, не более | 5 |  |
| Срабатывание «сухих» контактов реле при срабатывании сигнализации: предварительной аварийной неисправности | одна группа две группы две группы | на каждом канале на каждом канале на блоке питания |
| Выходной унифицированный сигнал, В | 0 - 1 | по заказу потребителя |
| Токовый выходной сигнал, мА | 4 - 20 |  |
| Температура окружающей среды, С: для блока питания и сигнализации для датчика для блока датчика | 0 - +50 -45 - +50 -60 - +50 0 - +50 | модификация с Н прин. подача пробы |
| Линия связи; сечении жилы, мм2, не менее сопротивление жилы, Ом, не более | 1,5 10 | для связи датчиков с блоком питания |
| Число проводников линии связи | 4 |  |
| Питание, В: переменное резервное постоянное | 220 24 | для модификаций Р |
| Срок службы, лет, не менее, | 10 |  |

## Дополнительные технические характеристики

| Варианты исполнения СТМ-10 | Кол-во каналов | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТМ-10 -0001 Д(П) Ц(Б) (Н),-0201ДЦ | 1 | 10 | 100х202х282 | 2,1 |
| СТМ-10 -0001(Р)Д(П)Ц(Б)(Н)(М) | 1 | 10 | 140х202х282 | 3,2 |
| СТМ-10 -0002 Д(П)Ц(Б) | 2 | 15 | 140х202х282 | 3 |
| СТМ-10 -0003 (Р)Д(П)Ц(Б)(М) | 3 | 20 | 220х202х282 | 4,7 |
| СТМ-10 -0004 Д(П)Ц(Б)(Н) | 4 | 25 | 220х202х282 | 4,5 |
| СТМ-10 -0005 (Р)Д(П)Ц(Б)(М) | 5 | 30 | 300х202х282 | 5,5 |
| СТМ-10 -0006 Д(П)Ц(Б) | 6 | 36 | 300х202х282 | 5,3 |
| СТМ-10 -0007 (Р)Д(П)Ц(Б)(М) | 7 | 42 | 380х202х282 | 9,2 |
| СТМ-10 -0008 Д(П)Ц(Б) | 8 | 48 | 380х202х282 | 9 |
| СТМ-10 -0009 (Р)Д(П)Ц(Б)(М) | 9 | 54 | 460х202х282 | 12,2 |
| СТМ-10 -0010 Д(П)Ц(Б) | 10 | 60 | 460х202х282 | 12 |
| Датчик (для модификации Д) | ---- | ---- | 137х72х71 | 0,6 |
| Блок датчика (для модификации П) | ---- | ---- | 290х160х260 | 2,95 |

Сигнализаторы горючих газов имеют световую сигнализацию на лицевой панели по каждому каналу при достижении пороговых концентраций горючих газов или неисправности датчика.

Для блока датчика возможно применение фильтра воздуха ИБЯЛ.418312.027

Для контроля нефраса А65/75 предназначен СТМ-10-0201ДЦ.

В случае использования модификаций сигнализаторов с принудительной подачей контролируемой среды необходима линия сжатого воздуха с давлением от 0,25 до 0,6 МПа. Загрязненость линии сжатого воздуха должна быть не более класса 5 по ГОСТ 17433. Расход контролируемой среды для сигнализаторов с принудительной подачей пробы не менее 48 л/ч.

## Комплект поставки:

Сигнализатор СТМ-10-000N (Р) Д(П) Ц(Б) (Н) (М) заказанной модификации, в том числе блок питания и сигнализации, датчики (блоки датчиков для принудительного забора) в количестве N, комплект ЗИП, эксплуатационная документация.

Для проверки сигнализаторов за отдельную плату поставляется 4-х литровые баллоны с метановоздушной смесью, вентиль точной регулировки ВТР, индикатор расхода ИР.